## Sheet1
产品技术需求
序号 | 名称 | 技术指标要求
1 | 胰岛素泵 | 储药器(Reservoir) | ≥3ml
|  | 基础率(Basal Rate) | ≥0.05-35u/h
|  | 基础率模式(# of Basal Patterns) | ≥3种
|  | 基础率步长(Basal Increment) | 最小0.05u/h
|  | 基础率(Basal Profiles) | ≥48段
|  | 临时基础率(Temp Basal) | 0.5－24H ±1% 可调整
|  | 大剂量（Bolus） | 0.1－25U
|  | 大剂量增量(Bolus Increments) | 0.1U
|  | 大剂量输注方式（Bolus Option） | ≥5种， 常规，方波，双波，声响，遥控大剂量
|  | 血糖目标（Target） | 最多8个
|  | 碳水化合物系数（Carb/Ins ratio） | 最多8个
|  | 胰岛素敏感系数（Insulin sensitivity） | 最多8个
|  | 声响大剂量（Easy Bolus） | 0.1-2.0U 增量
|  | 电池寿命(Battery Life) | ≥1个月
|  | 马达(Motor) | 安全直流电马达
|  | 胰岛素浓度(Insulin concentration ) | U-100
|  | 胰岛素输注精度（Delivery accuracy） | <±5%
|  | 报警记录(Alarm History) | 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期
|  | 低液量报（Low Reservor Alerm ） | 具有剩余单位和时间两种方式
|  | 电池报警（Battery Alert） | ≥5种
|  | 充盈记录(Prime History) | 可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期
|  | 大剂量历史（Bolus History） | 最多24个
|  | 计算机下载数据(Computer Download) | ≥90天数据
2 | 输尿管软镜（维修） | 镜身多聚物包裹材料，镜身灵活，镜体前端和减震系统能到达肾脏和输尿管，双向弯曲角度：
双向弯曲角度：向上≥265°，向下≥265°，大范围弯曲角度可实现宽广范围检查。
术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能
3 | 肌骨探头（线阵高频探头） | 6-14MHZ
二维角度偏转技术
4 | 无影灯 | 照度≥14000Lux
色温≤3800K±300K
深度≥1200mm
光斑直径250-300mm
LED发光二极管功率≥3W
5 | 手术床 | 床长宽≥2010*500mm
最高最低950*650mm
前倾≥25度，后倾≥20度，左倾≥20度，右倾≥20度
腿板下折≥90度，可拆卸、外展≥180度
背板上折≥75度，下折≥10度
头板上折≥50度，下折≥90度，可拆卸
6 | 回路垫 | 电容式负极板，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效回路
多型号选择，可以满足成人，儿童以及低体重新生儿等不同体重和不同年龄阶段患者的手术需求
可满足所有手术需要，适应烧伤、大面积创伤患者、带金属植入物患者等使用，各种术式都能满足。
工作模式：重复使用\非直接接触式
回路垫电容阻抗：在环境温度23℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω。
外观尺寸（长*宽*高）≥1200*500*13mm；内部电极尺寸（长*宽）≥1140*440mm。
采用医用高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物相容性，可有效避免压疮的形成。
不会对X光透视产生任何影响
具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配
7 | 医用冰箱 | 总容积 | 890L
|  | 外部尺寸（宽深高） | ≤1130×755×1980 mm
|  | 内部尺寸（宽深高） | ≥1030×590×1425 mm
|  | 发泡箱体保温层 | 50mm
|  | 控制系统 | ≥5路传感器
|  | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警
|  | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，
|  | 远程报警功能 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
|  | 门锁 | 一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启
| 医用冷藏箱 | 总容积 | 100L
|  | 产品尺寸（宽*深*高） | ≤ 472*500*1078
|  | 内胆尺寸（宽*深*高） | ≥360*400*870
|  | 箱体外壳和颜色 | 喷涂优质冷轧钢板δ0.5，白色
|  | 保温层材料 | 全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫
|  | 玻璃门 | 双层中空钢化镀膜反射玻璃门防止凝露
|  | 底脚 | 前面可调节螺钉，后面脚轮设计，便于移动
|  | 箱内灯 | 内设照明灯，存取物品一目了然，可单独开关。
|  | 温控器 | 电子温控器，温度0.1度可调。
|  | 报警 | 高低温报警，传感器故障报警；蜂鸣器和灯光闪烁报警。
|  | 门锁 | 安全门锁设计
|  | 多重保护 | 开机延时，停机间隔
8 | 中央监护系统（1+8） | 支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示
支持17英寸、19英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，方便根据科室需求进行灵活配置
支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯
★支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能
★中央监护系统支持选配双屏，双屏最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入
具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示
支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口
支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容
具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天
支持20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据
支持每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾